Da allegare alla domanda di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria di ambulatori e studi singoli

Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi previsti per l’esercizio di attività

di CENTRO DIALISI

(Lista di controllo n. 3.10)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome__________________________nome_______________________________

DICHIARA

(se la domanda è presentata da una persona giuridica)

nella sua qualità di:

- titolare dell’impresa individuale

	legale rappresentante della società

(indicare la corretta denominazione)

(Il possesso dei requisiti di cui alla presente scheda comporterà, a seguito dell'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni, l'iscrizione allo specifico registro provinciale ove sono elencate le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate, l'ente o associazione che le gestisce e la tipologia di attività sanitaria e/o socio-sanitaria autorizzata).

###### REQUISITI SPECIFICI

| 3.10 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | I centri dialisi sono strutture ambulatoriali finalizzate ad erogare i trattamenti sostitutivi ai pazienti affetti da insufficienza renale in fase uremica. I centri dialisi possono essere collocati in ambito sia ospedaliero che extraospedaliero. Le tipologie dei centri dialisi sono le seguenti: - Centri Dialisi di Riferimento, ad elevata assistenza, annessi ad unità operative ospedaliere di nefrologia; - Centri Periferici ad Assistenza Limitata, situati presso strutture ospedaliere ovvero presso strutture poliambulatoriali, funzionalmente aggregati ad un centro di riferimento ed afferenti alla responsabilità organizzativa e gestionale del medesimo centro di riferimento; - Centri Dialisi ambulatoriali. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| 3.10 | Esiste la documentazione (*) formalizzata con la quale la direzione della struttura esplicita l'organizzazione interna del Centro dialisi, con particolare riferimento a: - organigramma; - organizzazione del servizio; - descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni; - eventuale collegamento funzionale con altri centri dialisi. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n.1 |  | SI | NO |

3.10.1	centro di riferimento (CdR)

3.10.1.1	Requisiti minimi strutturali DEL CdR  (Centro di Riferimento)

| 3.10.1.1 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Il CdR deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto. I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate, e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima: - locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale; - locale per visite e medicazioni; - spazio di lavoro per il personale di assistenza; - locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; - locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; - locale per l’allocazione dell’impianto di preparazione dell’acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; - locale e attrezzature per il trattamento dialitico di pazienti affetti da patologie altamente infettive (HbsAg pos., HIV etc.); - locale/spazi per l'effettuazione della dialisi peritoneale; - locale/spazi per l’addestramento dei pazienti alla dialisi domiciliare; - uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; - locale/spazi per il deposito del materiale sporco. Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti, fino ad una altezza di due metri, devono essere lavabili e disinfettabili. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |  |
| 3.10.1.1 - 1a | Il CdR è localizzato in modo da consentire il facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e trasporto. |  | SI |  | NO |  |
| È dotato di locali e spazi correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate, e dispone almeno dei seguenti ambienti: |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.1 - 1b | sala dialisi, con superficie tale da consentire l’agevole movimento del personale di assistenza ed il posizionamento per ciascun posto dialisi del letto/poltrona, sistema pesa-paziente ed apparecchio per dialisi; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1c | spogliatoi e servizi igienici distinti per utenti e personale; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1d | locale per visite e medicazioni; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1e | spazio di lavoro per il personale di assistenza; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1f | locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1g | locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1h | locale per l’allocazione dell’impianto di preparazione dell’acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1i | locale e attrezzature per il trattamento dialitico di pazienti affetti da patologie altamente infettive (HbsAg pos., HIV etc.); |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1l | locale/spazi per l'effettuazione della dialisi peritoneale; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1m | locale/spazi per l’addestramento dei pazienti alla dialisi domiciliare; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1n | aree adeguatamente delimitate per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione del materiale utilizzato; |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1o | locale/spazi per deposito materiale sporco. |  |  | SI |  | NO |
| 3.10.1.1 - 1p | I locali destinati ad attività sanitarie consentono il lavaggio e la disinfezione dei pavimenti e delle pareti fino a due metri. |  |  | SI |  | NO |

| 3.10.1.1 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | In sala dialisi deve essere consentito: - il passaggio agevole di un carrello medicazione; - l’assistenza al paziente su 3 lati; - il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| La disposizione della sala dialisi consente: |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.1 - 2a | il passaggio agevole di un carrello medicazione negli spazi circostanti i letti di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.1 - 2b | l’assistenza al paziente su 3 lati di ciascun letto di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.1 - 2c | monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. |  |  | SI | NO |

3.10.1.2	Requisiti minimi IMPIANTISTICI DEL CdR  (Centro di Riferimento)

| 3.10.1.2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso il CdR devono essere assicurate: - temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; - umidità relativa estiva e invernale 40-60%; - efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione; - continuità elettrica; - adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori; - possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell’acqua. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Nei locali di dialisi sono garantite le seguenti condizioni: |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.2 - a | la temperatura interna, sia estiva che invernale, è compresa tra 20 e 24 °C; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.2 - b | l'umidità relativa, estiva e invernale, è compresa tra 40% e 60%; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.2 - c | illuminazione e ventilazione naturali. Ove ciò non sia possibile, per ragioni di carattere strutturale o in relazione alle particolari attività svolte, vengono garantiti idonei livelli di illuminazione e aerazione artificiale; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.2 - d | la continuità dell'erogazione di corrente elettrica che assicuri il completamento della seduta dialitica in caso di interruzione della corrente da rete; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.2 - e | trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi; per le strutture già in esercizio è ammesso il trattamento mediante demineralizzatori; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.2 - f | la possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell’acqua, il quale deve essere realizzato ad anello, in materiale specifico per dialisi, privo di punti morti. |  |  | SI | NO |

3.10.1.3	Requisiti minimi TECNOLOGICI DEL CdR  (Centro di Riferimento)

| 3.10.1.3 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Il CdR dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere: - sistema pesa paziente per ogni posto dialisi; - preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell’ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/3 dei posti letto; - monitor-defibrillatore; - carrello con farmaci e presidi per la gestione dell’emergenza; - frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; - strumentazioni tecniche e presidi per il trattamento del paziente acuto; - attrezzature dedicate al trattamento dialitico di pazienti portatori di patologie trasmissibili per via parenterale; - attrezzature per dialisi peritoneale; - apparecchiature per l'effettuazione della dialisi domiciliare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| La dotazione di attrezzature e presidi medico chirurgici deve essere rapportata ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate, e si compone almeno di: |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.3 - a | sistema pesa - paziente per ogni posto dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - b | preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell’ultrafiltrato; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - c | un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/3 dei posti letto; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - d | monitor-defibrillatore; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - e | carrello con farmaci e presidi per la gestione dell’emergenza; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - f | frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - g | strumentazioni tecniche e presidi per il trattamento del paziente acuto; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - h | attrezzature dedicate al trattamento dialitico di pazienti portatori di patologie trasmissibili per via parenterale; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - i | attrezzature per dialisi peritoneale; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.3 - l | apparecchiature per l'effettuazione della dialisi domiciliare. |  |  | SI | NO |

3.10.1.4	Requisiti minimi organizzativi DEL CdR  (Centro di Riferimento)

| 3.10.1.4 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso il CdR devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi: - presenza di 2 infermieri per i primi 6 pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori 3 pazienti presenti; - addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; - formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate; - presenza del servizio attivo o pronta disponibilità medica ed infermieristica nelle 24 ore per l'esecuzione di trattamenti dialitici d'urgenza; - presenza di personale medico di nefrologia durante le sedute dialitiche; - addestramento ed aggiornamento periodico del personale medico ed infermieristico, compreso quello da avviare alle strutture decentrate ad assistenza limitata (CAL); - addestramento dei pazienti domiciliari; - effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali; - effettuazione di analisi periodiche - chimiche e batteriologiche - per garantire le caratteristiche di qualità dell’acqua deionizzata e del liquido di dialisi; - supporto alle attività di trapianto renale. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Esiste la documentazione che attesti: |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.4 - 1a | la presenza durante le sedute di dialisi di 2 infermieri per i primi 6 pazienti, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori 3 pazienti; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1b | l'addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1c | la formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1d | la disponibilità del servizio attivo o di pronta disponibilità medica ed infermieristica nelle 24 ore per l'esecuzione di trattamenti dialitici d'urgenza; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1e | la presenza di personale medico di nefrologia durante le sedute dialitiche; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1f | l'attività di addestramento del personale medico ed infermieristico, compreso quello da avviare alle strutture decentrate (CAL), di cui cura inoltre l’aggiornamento continuo e periodico; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1g | l'attività di addestramento per i pazienti domiciliari; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1h | l'esecuzione degli accertamenti sierologici e della profilassi delle infezioni virali; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1i | l'effettuazione di analisi periodiche - chimiche e batteriologiche - atte a garantire le caratteristiche di qualità dell’acqua deionizzata e del liquido di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 1l | le attività di supporto al trapianto renale (valutazione dell’idoneità, invio ai Centri trapianto prescelti, controllo clinico e follow-up della fase post-chirurgica a funzione renale stabilizzata). |  |  | SI | NO |

| 3.10.1.4 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso il CdR sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti: - la selezione del paziente al trattamento dialitico; - la raccolta del consenso informato del paziente; - la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente; - la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica; - la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; - il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; - la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza; - l’effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; - la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Esistono e vengono applicate le seguenti procedure (cartacee o informatizzate) per: |  |  |  |  |  |
| 3.10.1.4 - 2a | la selezione del paziente al trattamento dialitico sulla base della valutazione delle condizioni cliniche da parte del medico nefrologo o comunque sotto la responsabilità dello stesso specialista; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2b | la raccolta del consenso informato del paziente; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2c | la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente con le indicazioni delle modalità di presa in carico, della strategia dialitica e terapeutica; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2d | la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica nella quale, per ogni seduta dialitica, sono riportati i dati tecnici del trattamento, le informazioni cliniche rilevanti, i farmaci somministrati; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2e | la conservazione della documentazione clinica secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2f | la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2g | eseguire, secondo le norme di buona pratica, il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature e dei presidi utilizzati, ed i controlli sistematici per la verifica di efficacia dei processi di sterilizzazione; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2h | la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2i | garantire la tempestività degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; |  |  | SI | NO |
| 3.10.1.4 - 2l | la corretta conservazione ed utilizzo dei farmaci e dei presidi e materiali utilizzati. |  |  | SI | NO |

3.10.2	centro ad assistenza limitata  (CAL)

3.10.2.1	Requisiti minimi strutturali DEL CAL  (Centro ad Assistenza Limitata)

| 3.10.2.1 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Il CAL deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto. I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima: - locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli del personale; - locale per visite e medicazioni; - spazio di lavoro per il personale di assistenza; - locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; - locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; - locale per l’allocazione dell’impianto di preparazione dell’acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; - uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; - locale/spazi per il deposito del materiale sporco. Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti, fino ad una altezza di due metri, devono essere lavabili e disinfettabili. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| 3.10.2.1 - 1a | Il CAL è localizzato in modo da consentire il facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e trasporto. |  | SI |  | NO |
| I servizi di dialisi sono forniti di locali e spazi correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate e dispongono almeno dei seguenti ambienti: |  |  |  |  |  |
| 3.10.2.1 - 1b | sala dialisi, con superficie tale da consentire l’agevole movimento del personale di assistenza ed il posizionamento per ciascun posto dialisi del letto/poltrona, sistema pesa-paziente ed apparecchio per dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1c | spogliatoi e servizi igienici distinti per utenti e personale; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1d | locale per visite e medicazioni; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1e | spazio di lavoro per il personale di assistenza; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1f | locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1g | locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1h | locale per l’allocazione dell’impianto di preparazione dell’acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1i | aree adeguatamente delimitate per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione del materiale utilizzato; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1l | locale/spazi per deposito materiale sporco. |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 1m | I locali destinati ad attività sanitarie consentono il lavaggio e la disinfezione dei pavimenti e delle pareti fino a due metri. |  |  | SI | NO |

| 3.10.2.1 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | In sala dialisi deve essere consentito: - il passaggio agevole di un carrello medicazione; - l’assistenza al paziente su 3 lati; - il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| La disposizione della sala dialisi consente: |  |  |  |  |  |
| 3.10.2.1 - 2a | il passaggio agevole di un carrello medicazione negli spazi circostanti i letti di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 2b | l’assistenza al paziente su 3 lati di ciascun letto di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.1 - 2c | il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. |  |  | SI | NO |

3.10.2.2	Requisiti minimi IMPIANTISTICI DEL CAL  (Centro ad Assistenza Limitata)

| 3.10.2.2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso il CAL devono essere assicurate: - temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; - umidità relativa estiva e invernale 40-60% ; - efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione; - continuità elettrica; - adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori; - possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell’acqua. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Nei locali di dialisi sono garantite le seguenti condizioni: |  |  |  |  |  |
| 3.10.2.2 - a | la temperatura interna, sia estiva che invernale, è compresa tra 20 e 24 °C; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.2 - b | l'umidità relativa, estiva e invernale, è compresa tra 40% e 60%; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.2 - c | illuminazione e ventilazione naturali. Ove ciò non sia possibile, per ragioni di carattere strutturale o in relazione alle particolari attività svolte, vengono garantiti idonei livelli di illuminazione e aerazione artificiale; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.2 - d | la continuità dell'erogazione di corrente elettrica che assicuri il completamento della seduta dialitica in caso di interruzione della corrente da rete; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.2 - e | trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi; per le strutture già in esercizio è ammesso il trattamento mediante demineralizzatori; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.2 - f | la possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell’acqua, il quale deve essere realizzato ad anello, in materiale specifico per dialisi, privo di punti morti. |  |  | SI | NO |

3.10.2.3	Requisiti minimi TECNOLOGICI DEL CAL  (Centro ad Assistenza Limitata)

| 3.10.2.3 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Il CAL dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere: - sistema pesa paziente per ogni posto dialisi; - preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell’ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; - monitor-defibrillatore; - carrello con farmaci e presidi per la gestione dell’emergenza; - frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; - apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| La dotazione di attrezzature e presidi medico chirurgici deve essere rapportata ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate, e si compone almeno di: |  |  |  |  |  |
| 3.10.2.3 - a | sistema pesa - paziente per ogni posto dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.3 - b | preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell’ultrafiltrato; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.3 - c | un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.3 - d | monitor-defibrillatore; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.3 - e | carrello con farmaci e presidi per la gestione dell’emergenza; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.3 - f | frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.3 - g | apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero. |  |  | SI | NO |

3.10.2.4	Requisiti minimi organizzativi DEL CAL  (Centro ad Assistenza Limitata)

| 3.10.2.4 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso il CAL devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi: - presenza di 2 infermieri per i primi 6 pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori 3 pazienti presenti; - addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; - formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate; - supervisione garantita dal centro di riferimento; - presenza di personale medico nefrologo - messo a disposizione dal centro di riferimento - in funzione dei volumi e della tipologia di attività erogata; - collegamento telefonico con il centro di riferimento; - procedure concordate con i centri di riferimento per le eventuali necessità di trasferimento-presa in carico di pazienti in funzione della variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche, tecniche od organizzative; - assistenza tecnica per le apparecchiature tramite il centro di riferimento o con rapporto contrattuale presso struttura esterna; - effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali; - effettuazione di analisi periodiche - chimiche e batteriologiche - per garantire le caratteristiche di qualità dell’acqua deionizzata e del liquido di dialisi; - funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Esiste la documentazione che attesti: |  |  |  |  |  |
| 3.10.2.4 - 1a | presenza di 2 infermieri per i primi 6 pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori 3 pazienti presenti; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1b | l'addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1c | la formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1d | l'espletamento della funzione di supervisione da parte del centro di riferimento; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1e | la presenza di personale medico nefrologo - messo a disposizione dal centro di riferimento - programmata in funzione dei volumi e della tipologia di attività erogata; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1f | il collegamento telefonico con il centro di riferimento; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1g | l'adozione di procedure concordate con i centri di riferimento per le eventuali necessità di trasferimento-presa in carico di pazienti in funzione della variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche, tecniche od organizzative; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 -1h | l'assistenza tecnica per le apparecchiature tramite il centro di riferimento o con rapporto contrattuale presso struttura esterna; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1i | l'esecuzione degli accertamenti sierologici e della profilassi delle infezioni virali; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1l | l'effettuazione di analisi periodiche - chimiche e batteriologiche - atte a garantire le caratteristiche di qualità dell’acqua deionizzata e del liquido di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 1m | il funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici. |  |  | SI | NO |

| 3.10.2.4 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso CAL sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti: - la selezione del paziente al trattamento dialitico; - la raccolta del consenso informato del paziente; - la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente; - la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica; - la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; - il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; - la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità; - l’effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; - la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Esistono e vengono applicate le seguenti procedure (cartacee o informatizzate) per: |  |  |  |  |  |
| 3.10.2.4 - 2a | la selezione del paziente al trattamento dialitico sulla base della valutazione delle condizioni cliniche da parte del medico nefrologo o comunque sotto la responsabilità dello stesso specialista; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2b | la raccolta del consenso informato del paziente; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2c | la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente con le indicazioni delle modalità di presa in carico, della strategia dialitica e terapeutica; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2d | la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica nella quale, per ogni seduta dialitica, sono riportati i dati tecnici del trattamento, le informazioni cliniche rilevanti, i farmaci somministrati; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2e | la conservazione della documentazione clinica secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2f | la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2g | eseguire, secondo le norme di buona pratica, il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature e dei presidi utilizzati, ed i controlli sistematici per la verifica di efficacia dei processi di sterilizzazione; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2h | la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2i | garantire la tempestività degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; |  |  | SI | NO |
| 3.10.2.4 - 2l | la corretta conservazione ed utilizzo dei farmaci e dei presidi e materiali utilizzati. |  |  | SI | NO |

3.10.3	centro DIALISI AMBULATORIALE  (CDA)

3.10.3.1	Requisiti minimi strutturali DEL CDA  (Centro Dialisi Ambulatoriale)

| 3.10.3.1 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Il CDA deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto. I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima: - locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale; - locale per visite e medicazioni; - spazio di lavoro per il personale di assistenza; - locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; - locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; - locale per l’allocazione dell’impianto di preparazione dell’acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; - uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; - locale/spazi per il deposito del materiale sporco. Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti, fino ad una altezza di due metri, devono essere lavabili e disinfettabili. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| 3.10.3.1 - 1a | Il CDA è localizzato in modo da consentire il facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e trasporto. |  | SI |  | NO |
| I servizi di dialisi sono forniti di locali e spazi correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate, e dispongono almeno dei seguenti ambienti: |  |  |  |  |  |
| 3.10.3.1 - 1b | sala dialisi, con superficie tale da consentire l’agevole movimento del personale di assistenza ed il posizionamento per ciascun posto dialisi del letto/poltrona, sistema pesa-paziente ed apparecchio per dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1c | spogliatoi e servizi igienici distinti per utenti e personale; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1d | locale per visite e medicazioni; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1e | spazio di lavoro per il personale di assistenza; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1f | locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1g | locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1h | locale per l’allocazione dell’impianto di preparazione dell’acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1i | aree adeguatamente delimitate per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione del materiale utilizzato; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1l | locale/spazi per deposito materiale sporco. |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 1m | I locali destinati ad attività sanitarie consentono il lavaggio e la disinfezione dei pavimenti e delle pareti fino a due metri. |  |  | SI | NO |

| 3.10.3.1 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | In sala dialisi deve essere consentito: - il passaggio agevole di un carrello medicazione; - l’assistenza al paziente su 3 lati; - il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| La disposizione della sala dialisi consente: |  |  |  |  |  |
| 3.10.3.1 - 2a | il passaggio agevole di un carrello medicazione negli spazi circostanti i letti di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 2b | l’assistenza al paziente su 3 lati di ciascun letto di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.1 - 2c | il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. |  |  | SI | NO |

3.10.3.2	Requisiti minimi IMPIANTISTICI DEL CDA  (Centro Dialisi Ambulatoriale)

| 3.10.3.2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso il CSA Devono essere assicurate: - temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; - umidità relativa estiva e invernale 40-60% ; - efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione; - continuità elettrica; - adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori; - possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell’acqua. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Nei locali di dialisi sono garantite le seguenti condizioni: |  |  |  |  |  |
| 3.10.3.2 - a | la temperatura interna, sia estiva che invernale, è compresa tra 20 e 24 °C; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.2 - b | l'umidità relativa, estiva e invernale, è compresa tra 40% e 60%; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.2 - c | illuminazione e ventilazione naturali. Ove ciò non sia possibile, per ragioni di carattere strutturale o in relazione alle particolari attività svolte, vengono garantiti idonei livelli di illuminazione e aerazione artificiale; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.2 - d | la continuità dell'erogazione di corrente elettrica che assicuri il completamento della seduta dialitica in caso di interruzione della corrente da rete; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.2 - e | trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi; per le strutture già in esercizio è ammesso il trattamento mediante demineralizzatori; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.2 - f | la possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell’acqua, il quale deve essere realizzato ad anello, in materiale specifico per dialisi, privo di punti morti. |  |  | SI | NO |

3.10.3.3	Requisiti minimi TECNOLOGICI DEL CDA  (Centro Dialisi Ambulatoriale)

| 3.10.3.3 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Il CDA dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere: - sistema pesa paziente per ogni posto dialisi; - preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell’ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; - monitor-defibrillatore; - carrello con farmaci e presidi per la gestione dell’emergenza; - frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; - apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| La dotazione di attrezzature e presidi medico chirurgici deve essere rapportata ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate, e si compone almeno di: |  |  |  |  |
| 3.10.3.3 - a | sistema pesa - paziente per ogni posto dialisi; |  | SI | NO |
| 3.10.3.3 - b | preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell’ultrafiltrato; |  | SI | NO |
| 3.10.3.3 - c | un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; |  | SI | NO |
| 3.10.3.3 - d | monitor-defibrillatore; |  | SI | NO |
| 3.10.3.3 - e | carrello con farmaci e presidi per la gestione dell’emergenza; |  | SI | NO |
| 3.10.3.3 - f | frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; |  | SI | NO |
| 3.10.3.3 - g | apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero; |  | SI | NO |
| 3.10.3.3 - h | apparecchiature per il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione efficaci e compatibili con le caratteristiche e gli impieghi dello strumentario e degli altri presidi utilizzati, oppure di contratto per l'appalto all'esterno di tali attività. |  | SI | NO |

3.10.3.4	Requisiti minimi organizzativi DEL CDA  (Centro Dialisi Ambulatoriale)

| 3.10.3.4 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso il CDA devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi: - presenza di 2 infermieri per i primi 6 pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori 3 pazienti presenti; - addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; - formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate; - direttore del centro, in possesso di specializzazione in Nefrologia o disciplina equipollente; - presenza continua, durante i turni di dialisi, di personale medico specialista in nefrologia, o disciplina equipollente, ovvero con documentata esperienza almeno triennale in servizi di nefrologia/dialisi; - effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali; - effettuazione di analisi periodiche - chimiche e batteriologiche - per garantire le caratteristiche di qualità dell’acqua deionizzata e del liquido di dialisi; - funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Esiste la documentazione che attesti: |  |  |  |  |  |
| 3.10.3.4 - 1a | presenza di 2 infermieri per i primi 6 pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori 3 pazienti presenti; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 1b | l'addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 1c | la formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 1d | il possesso dei requisiti previsti da parte del responsabile del centro; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 1e | la presenza continua, durante i turni di dialisi, di personale medico specialista in nefrologia o disciplina equipollente ovvero con documentata esperienza almeno triennale in servizi di nefrologia/dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 1f | effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 1g | effettuazione di analisi periodiche - chimiche e batteriologiche - per garantire le caratteristiche di qualità dell’acqua deionizzata e del liquido di dialisi; |  |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 1h | il funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici. |  |  | SI | NO |

| 3.10.3.4 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso il CDA sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti: - la selezione del paziente al trattamento dialitico; - la raccolta del consenso informato del paziente; - la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente; - la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica; - la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; - il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; - la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità; - l’effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; - la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| Esistono e vengono applicate le seguenti procedure (cartacee o informatizzate) per: |  |  |  |  |
| 3.10.3.4 - 2a | la selezione del paziente al trattamento dialitico sulla base della valutazione delle condizioni cliniche da parte del medico nefrologo o comunque sotto la responsabilità dello stesso specialista; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2b | la raccolta del consenso informato del paziente; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2c | la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente con le indicazioni delle modalità di presa in carico, della strategia dialitica e terapeutica; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2d | la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica nella quale, per ogni seduta dialitica, sono riportati i dati tecnici del trattamento, le informazioni cliniche rilevanti, i farmaci somministrati; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2e | la conservazione della documentazione clinica secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2f | la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2g | eseguire, secondo le norme di buona pratica, il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature e dei presidi utilizzati, ed i controlli sistematici per la verifica di efficacia dei processi di sterilizzazione; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2h | la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2i | garantire la tempestività degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; |  | SI | NO |
| 3.10.3.4 - 2l | la corretta conservazione ed utilizzo dei farmaci e dei presidi e materiali utilizzati. |  | SI | NO |

DICHIARA ALTRESI’

- di rinviare al programma di adeguamento per i seguenti criteri non soddisfatti:

| Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- l’inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti:

| Nr. criterio | Motivo inapplicabilità |
| --- | --- |

Luogo e data ____________________________	________________________________________

(firma del dichiarante)